招  标 文 件

                                    12102938
江苏省中西医结合医院

二O一二年十月二十九日
招 标 说 明 
一、 招标说明：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	招标人
	江苏省中西医结合医院
联系人：设备科 丁先生   电话（传真）：85608695

	2
	投标限价
	（）万元人民币

	3
	勘察现场及答疑
	投标人自行踏勘现场地点：南京市红山路十字街100号

	4
	开标
	时间：2012年11月6日下午14：00

地点：江苏省中西医结合医院原行政楼一楼


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位。
2、投标人注册资金必须达到100万元人民币（含100万）。
3、合法代理商证明资料（如非投标产品生产厂家需提供）。
4．本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：

1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。

包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家、品牌、材料规格型号、单价、单价等详细技术参数。

②资格证明文件：医疗器械经营许可证，所投产品的《医疗器械产品注册证》（如属医疗设备）；营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④其它相关材料等。

（以上材料复印件应加盖投标单位公章）

2、所有投标人应自行承担参加投标的相关费用。

3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其他项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。

四、付款方式： 
五、中标人确定:
综合得分最高者中标
六、合同签订：
1、评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标单位约定的时间内到招标单位（江苏省中西医结合医院）签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。

4、签订合同后，中标人不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。由此造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
七、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。

八、售后服务：
免费保修期内非用户人为出现的质量问题，需半个工作日内到现场，中标单位免费负责调换、修理，并承担相应费用，中标单位负责终身维修服务，在保养期外，若配件或其他设备出现问题，投标商应提供维修服务，收取配件费，免人工费。

九、其他事项：
1、其他优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。
十、招标项目简要说明：
	序号
	设备名称
	数量
	使用科室

	1
	牙椅
	1套
	口腔科

	
	技术要求
	1、结构形式  全电脑，联动式牙科治疗机。
2、手机挂架  下挂
主要配置明细
1.手机系统  （高速手机（4孔高速手机，防回吸系统。转速≥350000转/分钟， 

    可进行135℃高温和真空灭菌消毒）、2支，四孔低速手机（含直.弯机，转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温灭菌消毒）、1套）
2.三用枪     2支
3.治疗机     1台

1.主箱体 防腐，防锈，易清洁维护.主箱体可以旋转，便于四手操作。
   2.自动加热 漱口水给水装置，可设定给水量，水温数字显示35℃-45℃可自动调恒温 给水柔直，无漂溅现象     1套
   3.全瓷痰盂  陶瓷痰盂，可随意拆卸。水压力200kpa时冲痰盂的水可达到盂底整周。陶瓷痰盂无锐缘光滑主体，内外表面光滑，易于消毒。1套                                      

   4.吸唾系统  强吸带有清洗过滤装置，具沉渣过滤功能，弱吸唾器用水负压。强吸唾器用气负压。工作压力为400kpa时，真空度不小于10kpa。  1套
   5.口腔冷光灯  口腔冷光灯，有强光弱光选择，光强度8000-15000lux

   6.低压观片灯  独特翻盖式低压观片灯     1套
   7.手机净化水系统  配置的手机净化水系统可灵活选择自来水或纯净水给手机供水，可以用于手机管道消毒。   1套
   8.器械臂    气压锁定平衡臂操作方便。    1套
   9.脚开关   脚开关具机椅复合功能，可控制手机工作，实现高速手机低速手机的干，湿转及吹屑气，也可实现牙科椅的升降，俯仰动作  1套
4.牙科椅                                   1台

   1.控制系统  全电脑控制操作系统。主控板及副控板均设电脑触摸式按键
     具记忆位，复位、漱口位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂功能操作键       

 2.动力系统  全电脑控制操作，具自动复位吐痰位三个特殊位置的记忆功能，主副控板均设有电脑触摸式按键. 运行平稳，低噪音，免维护；；头枕可以任意调节及锁定；皮垫与机身采用搭扣连接；牙科椅为双扶手设计，外侧扶手可以需要打开
5.升降医师座椅                             1台

另需要：超声治疗机一台，含三个工作尖，手柄换能器一支， 内置高强度LED光固化机一台、Nsk高速手机20把、升降医师座椅1台

	
	评分方法
	资质10分、价格35分、技术25分、服务10分、市场份额5分、推荐品牌15分

	2
	经皮黄疸仪
	1
	儿科

	
	技术要求
	儿科正常检查使用

	
	评分方法
	资质10分 、价格35分、技术25分、服务10分、市场份额5分、推荐品牌15分

	3
	婴儿辐射台
	1
	妇产科

	
	技术要求
	满足早产儿、危重婴儿的抢救所需最佳恒定温度、湿度，及各种体位需求。配备吸氧器及氧气流量计、氧气掺和器

	
	评分方法
	资质10分、价格35分、技术25分、服务10分、市场份额5分、推荐品牌15分

	4
	分娩无影灯
	1套
	妇产科

	
	技术要求
	3~4灯头，LED灯能有效降低交叉污染引起的感染危险，易于组装、清洁、移动

	
	评分方法
	资质10分、价格35分、技术25分、服务10分、市场份额5分、推荐品牌15分

	5
	无创呼吸机
	1套
	呼吸科科

	
	技术要求
	

	
	评分方法
	资质10分、价格35分、技术25分、服务10分、市场份额5分、推荐品牌15分


PAGE  
- 2 -

