招  标 文 件

                                    130502009
江苏省中西医结合医院

二O一三年五月二日
招 标 说 明 
一、 招标说明：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	序号

设备名称

年度计划号
数量

科室

第一包

荧光膀胱镜
2013047
1
泌尿外科
第二包

16排CT维保
1
放射科
第三包

YAG激光
2013021
眼科
第四包

玻璃体切割治疗仪
2013054
1
第五包
血透机

2013051
7

血液中心


	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院  设备科
丁先生   电话：85608695 （传真：85637810）

	3
	投标限价
	（）万元人民币

	4
	勘察现场及答疑
	投标人自行踏勘现场地点：南京市红山路十字街100号

	5
	公司资质
	提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

	6
	标书领取时间
	2013年5月2日至 5月8日

	7
	投标截止时间
	2013年5月9日

	8
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院设备科

	9
	开标
	时间：2013年5月9日下午14：00

地点：江苏省中西医结合医院供应室旁


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位；
2、投标人注册资金必须达到100万元人民币（含100万）；
3、合法代理商可溯源证明资料（如非投标产品生产厂家需提供）；
4、本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：

1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。

包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家、品牌、材料规格型号、单价、单价等详细技术参数。

②资格证明文件：医疗器械经营许可证，所投产品的《医疗器械产品注册证》（如属医疗设备）；营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④其它相关材料等。

（以上材料复印件应加盖投标单位公章）

2、所有投标人应自行承担参加投标的相关费用。

3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其他项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。

四、付款方式： 
五、中标人确定:
六、合同签订：
1、评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标单位约定的时间内到招标单位（江苏省中西医结合医院）签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。

4、签订合同后，中标人不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。由此造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
七、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。

八、售后服务：
免费保修期内非用户人为出现的质量问题，需半个工作日内到现场，中标单位免费负责调换、修理，并承担相应费用，中标单位负责终身维修服务，在保养期外，若配件或其他设备出现问题，投标商应提供维修服务，收取配件费，免人工费。

九、其他事项：
1、其他优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。
招标项目简要说明
第一包        荧光膀胱镜
	拟购设备名称
	荧光膀胱镜诊疗系统
	设备来源
	进口（ √ ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1．膀胱镜检查是诊断膀胱肿瘤的金标准，而普通膀胱镜难以发现膀胱内扁平及微小的病变如原位癌、细小乳头状癌、不典型增生等。这是膀胱肿瘤手术后容易复发主要原因之一。而荧光膀胱镜对这些病变诊断敏感性高达95—100%，荧光膀胱镜是利用光敏剂注入膀胱内，能特异性地聚集在浅表肿瘤组织内，在特殊光源的照射下肿瘤组织呈现鲜红色，从而与正常组织区别开。
2．荧光膀胱镜发现肿瘤后同时行膀胱肿瘤腔内治疗（荧光镜下经尿道膀胱肿瘤电切术），可以减少膀胱肿瘤手术后复发。

3．荧光膀胱镜适用于：（1）怀疑为膀胱原位癌的患者；（2）膀胱肿瘤手术后常规复查，尤其是用于多发、浅表非肌层浸润的膀胱癌患者的复查；（3）曾经有过膀胱癌手术后复发者；（4）尿脱落细胞检查阳性，但膀胱镜检查阴性者；（5）血尿患者的常规检查。

4．荧光镜下经尿道膀胱肿瘤电切术：使用于荧光膀胱镜检查阳性者，先取活检，后行电切除手术。

	工作 原理
	经尿道将光敏剂注入膀胱，膀胱内表面在90—120分钟内会吸收光敏剂，并将其转化为内源性的光敏剂PpIX（原卟啉PpIX），PpIX会选择性聚集在肿瘤细胞中，在荧光膀胱镜的蓝光激励下，肿瘤部位会发出红色荧光，当然在普通光条件下，不能观察到红色荧光与蓝色背景光之间的强烈对比，为增强这种荧光效果，PDD光学视管中特别设置了一个黄色滤光片，这样就能够观察到对比很明显的红色荧光。     

    

	主要技术指标
	1． 摄像系统：电子摄像系统及泌尿外科专用摄像头，能够与荧光膀胱镜匹配，有变焦功能、21寸医用液晶监视器。
2． 300W短弧氙灯荧光冷光源：具有PDD蓝光功能和常规光源功能，可外接脚踏、高性能自动调光氙光源，采用氙气短弧灯，最大功率≥300W、持续的照明和高光强度、卓越的聚焦，恒定的色温≥5600K（白光）、具有自动调光、手动调光和照明启动功能、具有自动光遮挡功能，无光导束插入时没有光线输出、灯泡寿命≥500h，具有灯泡使用时间记录功能、专用的侧门灯泡更换窗可简单的更换灯泡、具有夜视功能的密封控制器，便于在光线暗的手术室操作、
3． PDD液体导光束及普通光导光束：工作长度≥2.3m，直径≥3.5mm
4． 荧光检查镜内窥镜：0°、30°、70°荧光镜，17.5Fr镜鞘及闭孔器，21Fr鞘及闭孔器，调节器即转向器带单器械通道，连接器带1个器械通道 ， 活检钳，软性活检钳，软性异物钳，硬性异物钳。
5． 与荧光镜相匹配的经尿道电切系统：包括外鞘、内鞘、闭孔器、被动式手柄、30普通光电切镜、冲洗器、高频导线及转接头、电切环、汽化环。

	收费 项目
	膀胱镜检查、膀胱镜手术加收、经尿道膀胱肿瘤电切术、光动力学检查及治疗

	特殊功能技术参数
	（1）电切镜必须能够与荧光镜相匹配 （2）电切镜必须很好的循环水冲洗功能。

（3）内鞘有单独行电切的功能


第二包 16排CT维保
	拟购设备名称
	
	设备来源
	进口（√  ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	

	工作 原理
	

	主要技术指标
	


第三包  YAG激光
	拟购设备名称
	Nd:YAG激光治疗仪
	设备来源
	进口（  ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1白内障人工晶体术后的后发性白内障的治疗
2激光周边虹膜切除术，适用于发病机制为瞳孔阻滞的闭角型青光眼
3激光小梁成形术治疗开角型青光眼

	工作 原理
	Nd：YAG激光是一种高能巨脉冲激光，瞬间照射组织后，其强大的冲击波可使组织裂解，从而达到切割的目的。

	主要技术指标
	1. Nd:YAG激光；2.波长1064nm；3.Q开关模式；4.一体化裂隙灯；5.瞄准光：发光二极管，连续可调

	收费 项目
	激光治疗眼前节病

	特殊功能技术参数
	1.发射能量连续可调；2.激光焦点位移连续可调；3.一体化裂隙灯；4.常温空气冷却；5发射能量单脉冲0.2-10mj；6光斑大小8-15微米；7电源要求110V—220V


第四包  玻璃体切割治疗仪
	拟购设备名称
	玻璃体切割治疗仪
	设备来源
	进口（  ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1视网膜血管病的并发症  如：糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞、玻璃体积血、牵引性视网膜脱离等。
2复杂视网膜脱离、视网膜巨大裂孔；黄斑疾病，如视网膜前膜、黄斑裂孔、黄斑下出血。

3复杂眼外伤、眼内异物、眼内炎、眼球破裂等。

4处理眼前段手术的并发症，如晶体碎块落入玻璃体、人工晶体脱位等。

5.慢性葡萄膜炎、玻璃体炎、囊尾蚴病等。

	工作 原理
	玻璃体切除及超声乳化一体机采用氮气或高压气泵为工作动力，将白内障及玻璃体切除干净，使上述各种疾病对视网膜的影响解除，从而保持眼球的解剖和功能的恢复。

	主要技术指标
	1.玻璃体切除及超声乳化一体机；2.双泵（文式和蠕动泵）系统；3.同时支持20G、23G、25G微创手术。

	收费 项目
	玻璃体切除术

	特殊功能技术参数
	1.切割速度达5000次/分钟；2.双独立光源；3. 同时支持20G、23G、25G微创手术




第五包  血透机

	1
	功能要求

	*1.1
	大屏幕图示化

	1.2
	可270°旋转，随时调节屏幕亮度

	*1.3
	12英寸触摸式液晶显示屏并带有屏幕保护功能

	#1.4
	具有中、英操作语言，可随时切换

	#1.6
	干粉透析支架、细菌过滤器支架无创血压为标准配置

	#1.7
	图示化的动、静脉及跨膜压的监测显示

	1.8
	操作步骤可在线提示

	#1.9
	具有KT/V的功能

	1.10
	可设置个性化的治疗方案（包括治疗参数与治疗结果）

	1.11
	断电或关机后数据保留30分钟

	1.12
	断电后具有UPS，可维持血泵运转15分钟

	1.13
	具有长、短时消毒脱钙一并完成功能（短时不超过20分钟，）

	#1.14
	可兼容多种透析液配方，血路管可通用

	1.15
	平衡腔式容量控制系统

	1.16
	完备的自检功能，并有动态自检，紧急情况时可跳过自检

	2
	血路部分

	2.1
	血泵流速50－600ml/min，误差小于±2%

	2.2
	肝素泵给药速率：0.1ml/h-10ml/h

	2.3
	肝素泵可适合多种规格注射器

	2.4
	动脉压显示范围：－400~400mmHg

	2.5
	静脉压显示范围：0~400mmHg

	2.4
	超声波检测空气报警：精度0.1ml/200ml/min

	2.5
	光学原理检测漏血报警0.5ml/500ml透析液/分

	3
	透析液部分

	#3.1
	具有独特的待机状态，待机时，停止吸入A液、B液，流量停止，节约成本

	3.2
	透析液A液、B液的电导度在治疗过程中可随时调整

	3.3
	透析液流量300－800ml/min，可调

	3.4
	透析液温度33－40℃，可调

	3.5
	可调钠显示12－17ms/cm，可设置

	3.6
	平衡腔容量控制，超滤率0－4000ml/h，误差小于1%

	3.7
	具有单纯超滤功能，可作序贯透析

	3.8
	具有电导度反馈功能，以保证和识别正确的浓缩液

	3.9
	可保留20次病人治疗数据与结果，包括报警信息

	4
	个性化曲线设置

	4.1
	可设置个性化电导度透析曲线，A液、B液单独配有个性曲线

	4.2
	可设置个性化温度透析曲线

	4.3
	可设置个性化超滤模式曲线

	4.4
	可设置个性化透析流量曲线

	5
	报警系统

	5.1
	具有声、光、文字报警系统功能

	5.2
	报警原因显示及提示处理方法

	6
	清洗消毒

	6.1
	可进行化学消毒

	6.2
	热消毒与脱钙能一次完成（消毒时间30分钟以内）

	#6.3
	消毒液价廉，不用专用消毒液

	6.4
	可回顾既往的消毒记录

	6.5
	具有自动预冲和冲洗程序，可改变预冲量

	#6.6
	具有自动开、关机功能

	6.7
	可保留100次消毒记录

	7
	维修菜单

	7.1
	水路、电路分离

	7.2
	具有维修菜单、故障自我诊断，屏幕上显示即时工作状态

	*7.3
	免费保修期≧4年，免收工程师维修费、住宿费和交通费等

	*7.4
	有自己独立开发的透析管理软件和数据库


PAGE  
- 3 -

