招  标 文 件

                                    130605013
江苏省中西医结合医院

二O一三年六月五日
招 标 说 明 
一、 招标说明：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	年初编号
科室
设备名称
数量
血透室
检查床
16
2013055
口腔科
全景机
1
2013020
眼科
角膜测厚计数仪
1
2013013
呼吸内科
电子支气管镜
1


	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院  设备科
丁先生   电话：85608695 （传真：85637810）

	3
	投标限价
	（）万元人民币

	4
	勘察现场及答疑
	投标人自行踏勘现场地点：南京市红山路十字街100号

	5
	公司资质
	提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

	6
	标书领取时间
	2013年6月5日至 6月10日

	7
	标书领取方式
	院内网站招标公示

	8
	投标截止时间
	2013年6月10日

	9
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院设备科

	10
	开标
	时间：2013年6月10日下午14：00

地点：江苏省中西医结合医院体检中心


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位；
2、投标人注册资金必须达到100万元人民币（含100万）；
3、合法代理商可溯源证明资料（如非投标产品生产厂家需提供）；
4、本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：

1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。

包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家、品牌、材料规格型号、单价、单价等详细技术参数。

②资格证明文件：医疗器械经营许可证，所投产品的《医疗器械产品注册证》（如属医疗设备）；营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④其它相关材料等。

（以上材料复印件应加盖投标单位公章）

2、所有投标人应自行承担参加投标的相关费用。

3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其他项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。

四、付款方式： 
五、中标人确定:
六、合同签订：
1、评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标单位约定的时间内到招标单位（江苏省中西医结合医院）签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。

4、签订合同后，中标人不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。由此造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
七、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。

八、售后服务：
免费保修期内非用户人为出现的质量问题，需半个工作日内到现场，中标单位免费负责调换、修理，并承担相应费用，中标单位负责终身维修服务，在保养期外，若配件或其他设备出现问题，投标商应提供维修服务，收取配件费，免人工费。

九、其他事项：
1、其他优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。
招标项目简要说明
第一包     检查床
	拟购设备名称
	检查床
	设备来源
	进口（  ）

国产（ √ ）

	拟购设备用途
	

	工作 原理
	

	主要技术指标
	


第二包       全景机
	拟购设备名称
	全景机
	设备来源
	进口（√）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1 口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断               
2种植牙手术前后的诊断分析
3口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与治疗分析

	工作 原理
	根据Ｘ线机曲面断层的原理

	主要技术指标
	1、适用患者范围：成人、小儿、老人、残疾人
2、主机电源电压: 200～240V±10，50/60Hz；

3、球管：
   3.1、X线球管: 高频直流电，微处理器控制，80~150KHZ频率；
   3.2、X光球管电压&电流: 50～85 kV, 0.5～16 mA 可调；
   3.3、焦点大小范围: 0.5mmx0.5mm；
4、曝光参数要求:
   4.1、全自动曝光控制；
   4.2、全景: 50~85KV, 1~16mA, 2.5~16s；
   4.3、断层: 50~80KV, 0.5~15mA, 3~20s；
   4.4、头颅测量: 60~85KV, 1~16mA, 0.2~5s；
5、恒定放大倍数要求:
   5.1、全景：恒定1.2倍
   5.2、头颅定位：1.08-1.13 
   5.3、线性断层：恒定1. 5倍
6、水平线、垂直线、聚焦线三束激光束病人定位系统及数字显示精确定位患者的面部；
7、可根据不同的拍摄程序，自动调节初级狭缝。
8、多功能成像程序: ≥3000组功能程序组合；
9、具有多种基本的数字化成像功能：
   9.1、成人和儿童全景成像
   9.2、TMJ颞下颌关节前后、开闭合成像
    9.3、上颌窦成像
   9.4、头颅侧位、正面位成像


第三包      角膜内皮计数仪
	拟购设备名称
	角膜内皮计数仪
	设备来源
	进口（  ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1进行角膜内皮计数及分析，对先天性和后天性角膜疾病诊断
2角膜厚度测量
3.白内障术前检查必查项目

	工作 原理
	角膜内皮计数是采用角膜内皮显微照相的技术方法对角膜内皮进行分析，包括内皮细胞数、内皮角膜密度、平均细胞面积及角膜内皮形态等，对角膜病的诊断提供必需的依据。

	主要技术指标
	非接触式；拍摄模式为自动或半自动或手动；拍摄区域中心1点周边6点；主机自带分析软件（自动和手动），可直接分析打印彩色照片，中英文报告

	收费 项目
	角膜内皮镜检查
	收费代码
	


第四包       电子支气管镜
	拟购设备名称
	电子支气管镜
	设备来源
	进口（ √ ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1对不明原因咯血、慢性咳嗽、肺占位、肺不张、肺或支气管感染等呼吸系统疾病的诊断和治疗
2相关诊疗如经支气管针吸活检术，肺泡灌洗、气管支气管异物摘取等
3肿瘤冷冻、气道内支架植入等。

	工作 原理
	

	主要技术指标
	观察方向：直视；观察范围：3-100mm；头端直径：5.9 mm；视野角：

120°；弯曲部直径：5.9 mm；弯曲角度：上：180°，下：130°；钳道内径：2.8 mm；有效长：600 mm；全部：870 mm；头端硬性部长：14.8 mm

	收费 项目
	是
	收费代码
	310605002、310605003、310605004、310605006


PAGE  
- 5 -

