移动DR技术参数要求

设备名称：移动DR

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 高压发生装置 |  |  |
| 1.1 | 独立的高频逆变式高压发生器 |  |  |
| 1.2 | 输出功率≥10kW |  |  |
| 1.3 | 最低管电压≤40 kV |  |  |
| 1.4 | 最高管电压≥150kV |  |  |
| 1.5 | 最低管电流≤10 mA |  |  |
| 1.6 | 最高管电流≥500mA |  |  |
| 1.7 | 摄影时间0.001-10sec. |  |  |
| 1.8 | 最小mAs≤0.1 mAs |  |  |
| 1.9 | 最大mAs≥500mAs |  |  |
| 2. | X线球管及准直器 |  |  |
| 2.1 | 旋转阳极球管 |  |  |
| 2.2 | 焦点：双焦点：0.6/1.2 |  |  |
| 2.3 | 最高管电压≥150kV |  |  |
| 2.4 | 阳极热容量≥300kHu |  |  |
| 2.5 | 管套热容量≥1000kHu |  |  |
| 2.6 | 准直器旋转：±90° |  |  |
| 2.7 | 具有定位视野指示灯 |  |  |
| 2.8 | 具有SID距离尺 |  |  |
| 2.9 | 具有球管角度显示 |  |  |
| 3. | 球管支撑臂 |  |  |
| 3.1 | 双旋转式可伸缩臂结构 |  |  |
| 3.2 | 球管支架沿立柱旋转：±280° |  |  |
| 3.3 | 球管沿支撑臂旋转：±180° |  |  |
| 3.4 | 球管沿水平轴旋转向内外：向外≥90°，向内≥20° |  |  |
| 3.5 | 最大垂直高度≥180cm |  |  |
| 3.6 | 最大水平伸展范围（在最大垂直高度拍摄时）≥120cm |  |  |
| 3.7 | 电磁刹车锁定 |  |  |
| 3.8 | 多解锁开关≥4处 |  |  |
| 3.9 | 具有主机微动控制键 |  |  |
| 4. | 主机系统 |  |  |
| 4.1 | 主机宽度≤67cm |  |  |
| 4.2 | 主机高度≤180cm |  |  |
| 4.3 | 主机电动移动，并具有电池剩余电量指示 |  |  |
| 4.4 | 移动速度≥5km/h |  |  |
| 4.5 | 最大爬坡角度≥5° |  |  |
| 4.6 | 移动时球管可降到安全位锁定，以保证移动时的安全 |  |  |
| 4.7 | 使用时球管侧能控制主机微动，达到左、右微调定位 |  |  |
| 4.8 | 前端有碰撞感应器,碰到障碍物能自动刹车 |  |  |
| 4.9 | 双组电池电力供应，曝光和运动电池相互独立 |  |  |
| 4.10 | 具有交流电曝光功能，电池电量不足时,可直接使用市电进行拍摄 |  |  |
| 4.11 | 具有穿墙式遥控曝光控制器，控制距离≥30M（与原有的遥控器通用） |  |  |
| 4.12 | 两档式曝光手闸 |  |  |
| 4.13 | 具有曝光指示灯和曝光声音提示 |  |  |
| 5. | 数字图像采集系统 |  |  |
| 5.1 | 探测器类型: 非晶硅 |  |  |
| 5.2 | 探测器有效尺寸≥43cm×35cm |  |  |
| 5.3 | 像素间距≤125μm |  |  |
| 5.4 | 图像像素≥950万 |  |  |
| 5.5 | 空间分辨率≥4.0LP/mm |  |  |
| 5.6 | 操作环境：传感器单元：5-35℃、30-80%RH（无结露） |  |  |
| 6. | 操作控制处理系统 |  |  |
| 6.1 | 液晶触摸屏，可录入病人信息、设定X线曝光参数，并进行图像处理 |  |  |
| 6.2 | 显示屏尺寸≥17寸 |  |  |
| 6.3 | 工控计算机，主机硬盘≥500G |  |  |
| 6.4 | 图像存储≥2000幅 |  |  |
| 6.5 | 图像预览时间≤3S |  |  |
| 6.6 | 摄影操作系统中文界面 |  |  |
| 6.7 | 主机具有双系统控制功能（本机和外机均能单独控制数字化摄影） |  |  |
| 6.8 | 附带网络接口，可传输图像至外设 |  |  |
| 7. | 软件功能 |  |  |
| 7.1 | 可从HIS/RIS获得患者信息与手动登记患者信息 |  |  |
| 7.2 | 具有自动曝光区域选定 |  |  |
| 7.3 | 具有图像边缘强化处理 |  |  |
| 7.4 | 具有图像滤波选择 |  |  |
| 7.5 | 具有动态范围调整 |  |  |
| 7.6 | 具有亮度、对比度调整 |  |  |
| 7.7 | 具有图像放大显示 |  |  |
| 7.8 | 具有旋转、镜象显示 |  |  |
| 7.9 | 具有显示图像标记 |  |  |
| 7.10 | 具有打印编辑 |  |  |
| 8 | 网络支持 |  |  |
| 8.1 | DICOM Send |  |  |
| 8.2 | DICOM Print |  |  |
| 8.3 | DICOM Worklist |  |  |
| 8.4 | 能连接PACS网络，与原有的PACS兼容 |  |  |