180315004/01    手术显微镜基本参数要求

设备名称：手术显微镜

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需满足以下显微外科技术需求 |  |  |
| 1.1 | 显微切开和分离技术 |  |  |
| 1.2 | 显微组织的牵引显露技术 |  |  |
| 1.3 | 显微外科结扎与止血 |  |  |
| 1.4 | 显微外科清创技术 |  |  |
| 1.5 | 显微外科提持技术 |  |  |

180315004/03 激光用膀胱镜处理系统基本参数要求

设备名称：激光用膀胱镜处理

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 产品包括：外鞘、内鞘及闭孔器、可视器、激光光钎导引管、工作手件、组织粉碎镜、密封冒、器械等离子消毒篮； |  |  |
| 1.2 | 可用于膀胱镜下钬激光及绿激光操作。 |  |  |

180315004/04    医用冰箱基本参数要求

设备名称：医用冰箱

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 有效容积>1000L |  |  |
| 1.2 | 带安全门锁 |  |  |
| 1.3 | 箱内波动温度±3℃； |  |  |
| 1.4 | 高低温报警，门未关闭报警，传感器故障报警等安全装置。 |  |  |
| 1.5 | 微电脑控制，数字温度显示，风冷系统，拥有安全系统 |  |  |
| 1.6 | 可满足储存2-8℃保存要求的检验试剂 |  |  |

180315004/05   生物安全柜基本参数要求

设备名称：生物安全柜

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - 符合中国CFDA的YY0569标准和美国NSF/ANSI49标准中的二级生物安全柜分类为A2型的要求。 |  |  |
| 1.2 | 空气洁净度：HEPA：ISO 5级（100级Class100）/ULPA：ISO 4级（10级Class 10）； |  |  |
| 1.3 | 过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%，@0.3μm/ULPA：≥99.999%，@0.12μm； |  |  |
| 1.4 | 下降风速：≥0.35m/s； |  |  |
| 1.5 | 流入风速：≥0.55m/s； |  |  |
| 1.6 | 出风方向:顶出 |  |  |
| 1.7 | 噪 音:≤65dB(A) |  |  |
| 1.8 | （7）生物安全:人员保护：全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5。产品保护：所有培养皿采样数CFU≤5。交叉污染保护：所有培养皿采样数CFU≤2。 |  |  |