181220022/01     盆底康复治疗仪基本要求

设备名称：盆底康复治疗仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备要求 |  |  |
| 1.1.1 | 不少于4个通道，各通道相互独立 |  |  |
| 1.1.2 | 刺激电流强度：0-100mA；电刺激脉冲宽度：20-1000μs；电刺激脉冲频率：2-250Hz |  |  |
| 1.1.3 | 内置云模块，与其他筛查评估设备以及治疗设备云共享诊疗数据 |  |  |
| 1.1.4 | 内置筛查及评估双模式 |  |  |
| 1.1.5 | 具有多种治疗模式 |  |  |
| 1.1.6 | 治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间等参数进行实时调节 |  |  |
| 1.1.7 | 诊疗数据可独立存储于服务器并可上传至云端数据库 |  |  |
| 1.1.8 | 具有数据管理功能 |  |  |

181220022/02      脑功能障碍治疗仪基本要求

设备名称：脑功能障碍治疗仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于偏瘫肢体肌肉功能锻炼 |  |  |

181220022/03   超低温冰箱基本要求

设备名称：超低温冰箱

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备用途：可用于实验样品储存 |  |  |
| 1.2 | 设备技术要求： 内部容积≥500L 温度范围-55—-86℃ 配制低温警报和断电警报 内部为不锈钢材料 封闭型压缩机，具有压缩机保护功能 环保型制冷剂 |  |  |

181220022/04   血液透析机器基本要求

设备名称：血液透析机器

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备用途：用于患者血液透析 |  |  |
| 1.2 | 设备技术 |  |  |
| 1.2.1 | 显示屏≥90°旋转，便于观察，可随时调节屏幕亮度 |  |  |
| 1.2.2 | 具有自动血压监测系统，血压计（选配） |  |  |
| 1.2.3 | 肝素泵可适合多种规格注射器，并具有注射器脱落检测功能 |  |  |
| 1.2.4 | 具有声、光、文字报警提示功能 |  |  |
| 1.2.5 | 血泵流速30-500ml/min，误差小于±2%以内，肝素泵给药速率：0ml/h-15ml/h，超声波检测空气报警：精度不高于0.3ul；光学原理检测漏血报警，检测灵敏度在500ppm以内，透析液流量300-700ml/min可调，透析液温度33-39℃，可调，平衡腔容量控制，超滤率0-5000ml/h,误差小于1%。 |  |  |

181220022/05   手术器械基本要求

设备名称：手术器械

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用于换瓣及搭桥手术 |  |  |