190620011/01    显微镜基本要求

设备名称：显微镜

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | LED光源； |  |  |
| 1.2 | 可自动调光； |  |  |
| 1.3 | 目镜俯仰角可调节； |  |  |
| 1.4 | 低位载物台。 |  |  |

190620011/02    普通显微镜基本要求

设备名称：普通显微镜

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 普通光学显微镜 |  |  |

190620011/03    超声生物显微镜基本要求

设备名称：超声生物显微镜

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 超声传感器中心频率：50MHz/35MHz |  |  |
| 1.2 | 扫描方式：采用线性、无失真、宽视野的扫描方式,可同时显示两侧房角 |  |  |
| 1.3 | 扫描范围：17mm*10mm ;10mm*6.5mm |  |  |
| 1.4 | 探测深度: 35MHz探测深度≥6mm；50MHz探测深度≥5mm |  |  |
| 1.5 | 分辨力：35MHz轴向分辨力≤0.1mm；35MHz侧向分辨力≤0.15mm； 50MHz轴向分辨力≤0.05mm；50MHz侧向分辨力≤0.1mm |  |  |
| 1.6 | 几何位置精度；纵向几何位置精度≤5%；横向几何位置精度≤10% |  |  |
| 1.7 | 多维带阻尼精确定位机械臂 |  |  |
| 1.8 | 系统性能：拥有专用独立50um超声放大系统使眼前节图像更清晰 |  |  |

190620011/04    频谱仪基本要求

设备名称：频谱仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 可满足理疗频谱治疗 |  |  |
| 1.2 | 设备稳定性好，具有良好的售后服务 |  |  |

190620011/05    医用冰箱基本要求

设备名称：医用冰箱

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 可用于药库临床试验药物存放 |  |  |
| 1.2 | 可用于存放I期临床存放生物样本 |  |  |
| 1.3 | -10--25℃ |  |  |

190620011/06    医用冷藏箱基本要求

设备名称：医用冷藏箱

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 可用于药库临床试验药物存放 |  |  |
| 1.2 | 可用于存放I期临床存放生物样本 |  |  |
| 1.3 | 2-8℃ |  |  |

190620011/07    大型肺功能仪基本要求

设备名称：大型肺功能仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 通途：要求满足以下功能： 通气功能测量：FVC、SVC、MVV流速-容量曲线等； 快速一口气CO弥散,N2冲洗法残气测量； 呼吸肌力,MIP最大吸气压、MEP最大呼气压；支气管药物舒张试验，支气管药物激发试验；强迫震荡检测气道阻力。 |  |  |